用 户 需 求 书

汕头大学医学院第一附属医院为确保设备稳定运行及科室业务正常开展，需要对22台德尔格医疗设备的维保进行采购，由成交服务商负责对设备进行后续的维保服务工作。

- 主要商务要求

1、服务期限

本项目服务期限为24个月，自合同签订之日起计。

2、付款方式

（1）付款方式：本项目服务期限共 2年，按半年支付服务费用，共分四期付款，在合同履行期内每满6个月，乙方向甲方提供维保报告和合同总价金额的四分之一的发票（技术服务费的增值税普通发票），甲方在收到有效票据后向乙方支付相应款项。

（2）验收要求：根据成交供应商的投标承诺及行业标准、国家标准进行验收。

- 服务要求

1、实现的目标

中标人须对采购人院内的相关设备（详见下表《维保设备明细表》）进行整机维修保养服务和高效管理。

2、服务范围

- 设备维保价格

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 预算总价（万元） | 单价（万元/年） | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维修和保养服务 | 德尔格呼吸机2年维保服务项目 | 45 | 22.5 | 2年 |

- 22台德尔格呼吸机及其它5台附属设备医疗设备明细表：

| 序号 | 设备型号 | 序列号 | 入库日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Savina | ASDA-0014 | 2010-05-01 |
| 2 | Savina | ASAJ-0047 | 2010-05-01 |
| 3 | Savina | ARYN-0085 | 2011-05-01 |
| 4 | Savina | ARZL-0001 | 2010-04-01 |
| 5 | Savina | ASAB-0105 | 2009-01-01 |
| 6 | Savina | ASAJ-0050 | 2009-03-01 |
| 7 | Savina | ASAJ-0053 | 2010-05-01 |
| 8 | Savina | ASCA-0295 | 2011-05-08 |
| 9 | Savina | ASAJ-0051 | 2010-05-01 |
| 10 | EVITA4 | ARYN-0080 | 2009-03-01 |
| 11 | EVITA4 | ARYN-0085 | 2009-03-01 |
| 12 | EVITA XL | ASBM-0220 | 2011-05-01 |
| 13 | EVITA XL | ASBM-0221 | 2011-05-01 |
| 14 | Savina 300 | ASHE-0004 | 2016-03-16 |
| 15 | Savina 300 | ASHJ-0166 | 2016-03-16 |
| 16 | Savina | ASHJ-0116 | 2016-03-16 |
| 17 | Savina | ASHJ-0115 | 2016-03-16 |
| 18 | Savina | ASHJ-0117 | 2016-03-16 |
| 19 | Savina | ASHE-0047 | 2016-03-16 |
| 20 | Savina | ASMN-0019 | 2022-11-29 |
| 21 | Savina | ASAJ-0048 | 2010-05-01 |
| 22 | Savina | ASAJ-0049 | 2010-05-01 |
| 23 | Compressor（配套EVITA4 ） | ASCN-0003 | 2009-03-01 |
| 24 | Compressor（配套EVITA4 ） | ASDA-0014 | 2009-03-01 |
| 25 | Oxylog 2000 Plus | ASJA-0008 | 2016-05-12 |
| 26 | Carina | ASBM-0036 | 2011-05-01 |
| 27 | Carina | ASBM-0037 | 2011-05-01 |

整机全保服务：整机性能的全面保障。服务范围包括但不限于：电气安全测试；通气性能测试；系统运行状态全面检测；系统参数调试与校准，确保符合原厂技术规范。

3、服务要求

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 保修设备的故障零配件免费更换，不限次数机器维修，包含维修人员的工时费、差旅费。 |
| 2 | 在保修合同执行期间，如原厂家有新的软件版本（指设备的稳定性软件，非功能选件）及硬件的安全性改版，投标人须免费为采购人升级。 |
| 3 | 定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、更换易损件、机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查以及其它维护。 |
| 4 | 每年为服务方提供至少2次维护保养服务检测，其中更换保养件一次。提供定期保养计划（时间、工时、保养内容等）,与采购人协商安排具体保养时间。 |
| 5 | 维修工程师在完成故障维修后，提交书面维修报告给采购人。 |
| 6 | 维修工程师在保养结束后，提交质控报告给采购人。 |
| 7 | ▲ 提供呼吸机附属湿化器维保（维保湿化器主机，不含附件线缆等消耗品），要求必须有湿化器厂家授权书。 |
| 8 | ▲提供2台Savina300的高流量氧疗选配通气模式，高流量氧疗具体参数：氧浓度的可调范围是21%到100%，持续流速BTPS 2L/min到100L/min，并且屏幕能够显示这两个参数。 |
| 9 | ▲ 提供25套泄漏阀管路，4个氧电池，8盒流量传感器 |
| 10 | 服务类型要求：定期巡检、远程服务（电话支持）、现场服务、安全检测保养。 响应时间要求：报修电话响应时间≤0.5小时，平均到场≤4小时。 |
| 11 | 维保范围不包括消耗品：氧电池、流量传感器、积水杯、硅胶管路、吸气阀、呼气阀。 |
| 12 | ★提供的维保服务应能达到95%以上的开机率。开机率计算公式：（365-故障天数）/365，如未达到95%的开机率，每低1%，合同期限相应延长5个日历。（投标文件内须提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 13 | 提供24小时×365天的400或800客户服务专线电话，在线技术支持工程师提供在线技术咨询和维修诊断，提供在线技术支持工程师≥2人。（在线技术支持工程师均获得维保设备厂家的产品维修技能资质证书，提供资质证明材料，加盖公章。） |
| 14 | ▲ 零备件供应时效要求：常规备件在2个工作日内到达医院，非常规备件在最长不超过5个工作日内达到医院。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 15 | 定期组织相关工程师培训，培训内容至少包括：呼吸机的原理，呼吸机的故障处理，呼吸机的报警处理，呼吸模式的应用，呼吸机校准方法及更新。 |
| 16 | 需具备呼吸机厂家认证资质的呼吸机临床培训专员，提供临床应用服务支持以满足各个临床科室的临床培训需求。 |
| 17 | ★投标人承诺提供保修范围内维修所需配件为原厂全新配件，故障配件只换不修，不对配件做修复性维修，保证维修后的技术参数达到使用标准，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格医疗设备或器械及配件；（投标文件内须提供承诺函并加盖投标人公章）。 |
| 18 | ▲ 投标人提供的维保服务质量须与符合原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并有原厂技术支持专家审核合格的报告单。供应商应在投标文件中附空白维修报告，空白设备检测报告，设备检测技术手册。 |
| 19 | ▲ 维修人员要求：现场维修工程师配备≥3名专业维修工程师，并注明维修工程师的名录、联系方式。（工程师均获得维保设备厂家的产品维修技能资质证书，提供资质证明材料，加盖公章。） |
| 20 | 需具备呼吸机的质控设备清单及其对应的计量检定校准证书，并提供该清单设备的购买发票或合同复印件，质控设备清单至少应全部包括但不限于以下设备：医用电气安全分析仪、气流分析仪、万用表、呼吸机检测仪、压力表，流量计。 |
| 21 | 具备远程诊断系统，并可以提供远程维修技术支持和远程临床运用服务支持等功能。 |
| 22 | ▲投标人应具备产品维修软件维修密钥。需提供产品维修软件密钥使用证明或截图。 |
| 23 | 投标人具有ISO9001国际标准质量管理体系认证，须提供证明材料。 |
| 24 | 投标人须无条件接受合同签订时的设备现状并对其进行带病入保，须提供书面承诺函。 |
| 25 | 为保证项目实施所需备件供应，投标人中标后，需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，确保能够第一时间响应并精准满足用户的配件需求，须在合同签订后的1个月内，建立常用备件仓库。（提供书面承诺函并加盖投标人公章。合同签订后1个月内，中标人须提供备件仓库的房屋租赁合同或产权合同复印件给采购人确认） |
| 26 | ▲提供呼吸机（型号：Savina）核心配件（主控制板）两年内原厂全新进口的报关单原件扫描件并加盖投标人公章。 |

- 其他要求

- 1、投标人须根据本项目服务范围和服务要求的内容提供完整详细的服务方案，包括但不限于整体服务项目实施的时间安排、服务内容、软件支持、质控、备件供应、提供的服务团队成员资历等。

- 2、投标人须提供针对本次需要维保的设备常见的故障导致的原因以及发生故障之后的应对措施，并作出合理的、具有可操作的服务方案。包括但不限于以下故障类型：

- （1）气道压力报警‌类故障，表现为压力过高或过低报警等。

- （2）通气参数偏差类故障，表现为潮气量不准（过高或过低）、分钟通气量异常等

- （3）停机或系统故障，表现为突然停机、内部电路问题等。

- （4）设备常见故障等。

- 3、投标人须提供针对本项目的服务质量保证措施及项目提升方案，服务质量保证措施必须科学合理，提升方案具体可行或实用性强，要求不仅能确保设备稳定运行和产品质量，更能提升科室整体运营效率、患者满意度和临床诊断水平等。方案内容包括但不限于：（1）服务质量保证措施，要求通过标准化、制度化的措施，确保服务达到并维持在一个稳定、可靠的水平。（2）项目提升方案，要求通过技术创新和管理优化，不断超越现有水平，创造额外价值。

- 4、投标人须制定关于本项目维保设备的全生命周期维保售后服务方案，列明有提供售后服务的项目，并明确是否需要收费及相关承诺，方案还需包括售后服务承诺、售后服务计划、售后服务结果查询，要求方案内容完善合理，针对性强，具有可行性。通过最大化设备的正常运行时间，保障产品质量的稳定与精准，控制长期运营成本，并提升科室的整体运营效率，最终为医院的临床诊断和患者服务提供坚强可靠的技术保障。方案内容包括但不限于：（1）方案概述；（2）服务模式选择；（3）核心服务内容详述；（4）报价与合同条款等。

- 5、串通投标的处置

- 投标人存在政府采购相关法律法规规定的属于或视为投标人相互串通投标情形的，投标无效。投标人串通投标中标的，其行为是在签订合同之前被认定的，则中标无效，采购人可以重新开展招标采购活动，也可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商。投标人串通投标中标的，其行为是在签订合同之后被证实的，则认定为投标人的违约行为，按合同约定承担违约责任，采购人有权终止合同。上述串通投标行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依据相关法律规定报相关主管部门，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

- ★6、不参与串通投标承诺

- 投标人在本项目招投标活动中，承诺不参与各种情形的串通投标等违法违规行为。【需提供承诺函，格式自拟】

说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。